附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**医用降温毯采购**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2017年10月9日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院医用降温毯采购

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** |  **临淄区人民院医用降温毯采购** | **1、具备独立法人资格，具有《营业执照》,营业执照中有相应的营业范围、《税务登记证》、《组织机构代码证》《生产许可证》等有效证件；备注：若投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》已三证合一，则只需提供《营业执照》，代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书（同时提供所代理生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件），以上证件原件及盖章复印;****2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；****3、本项目不接受联合体投标** |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院医用降温毯参数**

数量：2台

技术参数：

一、电源: 220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。

二、输入功率: 900 W，制冷功率＞1500W。

三、制冷方式：采用压缩机制冷方式。

四、全身体表降温面积达40%：一台主机须提供头毯，躯干毯，两侧股动脉毯，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，显著提高热交换效率。

五、控温范围：水温设定范围：3~20℃，调节精准度＜1℃；体温设定范围：30~38.5℃，调节精准度<1℃。

六、降温速率：在环境温度23°C条件下，每下降1°C＜60秒。

七、报警功能：缺水报警、传感器插头脱落报警，水路阻塞报警。

八、具有温度过热保护功能。

九、水循环速率：每分钟大于30升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换。

十、噪音：整机噪声≤58dB。

十一、压缩机，体温传感器，水泵等主要部件采用国际知名品牌。

十二、连接管和水毯分离设计，易于更换水毯。

十三、水毯材料：TPU材质。

十四、具有新生儿型头毯，儿童型头毯，成人型头毯三种规格头毯。

十五、内藏式传感器舱：保护传感器插头,便于存放传感器。

十六、整机通过电磁兼容检测,具有检验报告。

十七、双重防漏水设计的水路快速插接装置，插拔方便，接驳可靠，杜绝滴漏。

十八、配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，加水方便，确

保转运中无水溢出。

十九、体积小巧，节省空间，便于移动。

二十、单键操作，简单明了；具备参数记忆功能，重复使用时，通电即用。