附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**耳鼻喉科工作站采购**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2017年10月20日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院耳鼻喉科工作站采购

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** |  **临淄区人民院耳鼻喉科工作站采购** | **1、具备独立法人资格，具有《营业执照》,营业执照中有相应的营业范围、《税务登记证》、《组织机构代码证》《生产许可证》等有效证件；备注：若投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》已三证合一，则只需提供《营业执照》，代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书（同时提供所代理生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件），以上证件原件及盖章复印;****2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；****3、本项目不接受联合体投标** |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院耳鼻喉科工作站参数**

1. 摄像主机要求：

1、图像传感器：3×1/2"CCD晶片。

2、有效像素名义值3×400KPix。

3、水平分辨率1080线，信噪比60dB。

4、扫描频率精度：行频15625 Hz，场频50Hz。

5、光学变焦：一体化设计，摄像头整合2倍光学变焦镜头。f＝25-50毫米。

6、摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现，可编程按键设计,摄像头自动旋转控制。

1. 具有防溢红（IPM）图像处理模块 。自动白平衡,自动增益：微处理器自动控制。
2. 主机自动识别各种外科手术模式,可连单晶片和三晶片摄像头等5种以上摄像头 。

二、医用高清监视系统一套

1、液晶彩色监视器大于24"。

2、分辨率大于1920\*1080。

三、氙气冷光源系统一套

1、氙气冷光源大于175W。

2、氙光灯泡，适合各种内镜手术要求。

3、色温接近6000K。

4、灯泡保用≥500小时。

5、可连接各种品牌光缆。

6、符合安全标准，防电击，防干扰，防短路。Ⅰ类CF型普通设备。

7、导光束 3.5mm,可高温高压消毒。

8、多用内窥镜专用台车一台。

四、高清工作站一套。