附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**光子治疗仪采购**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2017年10月25日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院光子治疗仪采购

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** |  **临淄区人民医院光子治疗仪采购** | **1、具备独立法人资格，具有《营业执照》,营业执照中有相应的营业范围、《税务登记证》、《组织机构代码证》《生产许可证》等有效证件；备注：若投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》已三证合一，则只需提供《营业执照》，代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书（同时提供所代理生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件），以上证件原件及盖章复印;****2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；****3、本项目不接受联合体投标** |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院光子治疗仪参数**

数量：3台

基本参数：

一、光源材料：半导体固态光源。

二、峰值波长：红光：640±20nm蓝光：460±50nm。

三、光功率密度：红光：≥150mW/c ㎡蓝光：≥500mW/c ㎡。

四、有效照射面积：≥500c ㎡。

五、定时时间：可从 1min～59min 连续可调。

六、操作面板：触摸屏。