附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**麻醉深度监护仪采购**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2017年11月21日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院麻醉深度监护仪采购

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民院麻醉深度监测仪采购** | **1、具备独立法人资格，具有《营业执照》,营业执照中有相应的营业范围、《税务登记证》、《组织机构代码证》《生产许可证》等有效证件；备注：若投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》已三证合一，则只需提供《营业执照》，代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书（同时提供所代理生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件），以上证件原件及盖章复印件 ;**  **2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**  **3、本项目不接受联合体投标** |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院麻醉深度监测仪参数**

一、麻醉深度监护仪整机为一体机，显示屏≥10.1寸TFT真彩全视角显示，轻巧易携带。

1. 标准配置：脑电意识指数、面部肌电指数、爆发抑制比

1、脑电意识指数：能实时显示患者镇静、睡眠、昏迷程度，范围0- 100。

2、面部肌电指数：能实时监测范围在70~110HZ肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据

3、爆发性抑制比：范围0-100%，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

三、选配功能：伤害敏感指数：能实时显示患者麻醉状态下镇痛程度，范围0 - 100。

四、信号质量指数：范围0~100，能实时监测记录信号质量。

五、趋势图：能实时观察麻醉深度参数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者各监测参数的动态变化，刷新时间：≤1秒。

六、内置电池：工作时间≥4小时

七、报警功能：声光报警上下限用户可调。

八、抗干扰能力：当电刀功率在45W以下时，产品能在电刀下工作。

九、专用耗材：麻醉深度生物信号采集是心电电极片或脑电传感器。

十、采样率：2000次/秒， 16位

十一、脑电灵敏度：±475µV

十二、噪音强度：＜2uVp-p(l—150Hz)

十三、共模抑制比(CMR)： ＞100dB

十四、输入阻抗：＞50M

十五、测量精度：±1％

十六、伪差排除方式: 自动，用户可禁止

十七、安全分类：内部供电/IIA类．BF型

十八、具有病例演示功能。