附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**耳鼻喉科用设备项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2019年01月18日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院耳鼻喉科用设备项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院耳鼻喉科用设备项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、《经营许可证》等有效证件；《产品注册证及登记表》；医疗器械生产许可证；法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证,代理商另需提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书；授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照、生产许可证复印件），以上证件原件及盖章复印件;  2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。  3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

临淄区人民医院鼻腔冲洗器参数

数量：2台

一、环境温度范围：+5℃～+40℃

二、相对湿度：5%-80%

三、大气压力范围：50.0kpa～130.0kpa

四、电源：AC 220V 50Hz

五、输入功率：50-150VA

六、设备安全分类：I类B型

七、工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪有水喷出，当状态 为停止时，无水喷出。

八、工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为15分钟，误差不大于±5%。

九、压力输出范围：在主机的控制下压力输出范围为大于120kPa。

十、清洗机的噪音应当小于75db。

临淄区人民医院手术显微镜参数

数量：2台

一、双目镜筒：0-180°变角双目镜筒。

二、双目镜筒焦距：F=170mm。

三、瞳距调节器：调节范围50mm~85mm。

四、视场直径：￠66mm~￠9.5mm。

五、目镜倍率：12.5X/18B/10X。

六、视度调节范围：±7D。

七、鼓轮变倍系统：放大倍率3.4x,5.1x,8.3x,13.5x,20.5x。

八、带微调焦的复消色差大物镜：大物镜工作距离250mm,可调范围20mm。

九、LED照明：最大照度≥30000～80000lx，亮度可调，并带有自动熄灯保护装置。

十、照明光斑直径（F250）：￠85mm-60mm。

十一、滤色片调节器：黄色滤色片、绿色（无赤）滤色片、隔热片。

十二、与工作台连接机架：含连接块、转轴大横臂500mm-510mm、小横臂600mm-620mm等，展臂最大可达1350mm，垂直升降粗调范围≥300mms。

十三、120°阻尼式平衡挂臂：可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡旋转。

十四、含内置摄像系统一套：内置分光系统、内置摄像头、高清数据线、23寸高清品牌显示器。