附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**药物浓度分析仪采购项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2020年03月26日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院药物浓度分析仪采购项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

**地 址：**临淄区桓公路139号

**联 系 人：**李莹

**联系方式：**0533-7160456

**资金来源：**自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分1个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院药物浓度分析仪采购项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、经营许可证、产品注册证及登记表、医疗器械生产许可证、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证，授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照、生产许可证复印件），以上证件原件及盖章复印件; 如投标标的物为进口品牌，则代理商必须提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书。2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动（报名资质审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为报名不通过）。3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求1、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院药物浓度分析仪参数**

1、样本系统：具备连续进样和随机进样能力；样本针带液位探测功能；带有条形码阅读器。

2、试剂系统：试剂盘带有冷却功能，温度控制在8-12℃；试剂针带预热装置，液位探测功能；运行中，可随时添加试剂。

3、分析系统：分析原理：均相酶放大免疫检测技术（EMIT）或化学发光法。测试精度：CV值≤10％。

4、操作系统：电脑主机，预装Windows操作系统，触摸屏显示器，可与医院内部LIS系统连接，可进行仪器故障诊断。

5、性能要求：样本前处理上机后全自动分析，并打印即时报告；包括但不限于以下检测项目：环饱霉素、霉酚酸、他克莫司、雷帕霉素、丙戊酸、万古霉素、卡马西平、地高辛、美沙酮、霉酚酸、苯妥英、苯巴比妥等。