附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**人体成分分析仪采购项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2020年05月20日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院人体成分分析仪采购项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

**地 址：**临淄区桓公路139号

**联 系 人：**李莹

**联系方式：**0533-7160456

**资金来源：**自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分1个包

**采购项目内容及标段划分情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院人体成分分析仪采购项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、经营许可证、产品注册证及登记表、医疗器械生产许可证、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证，授权链相关公司资质（同时提供所代理生产厂家的营业执照、生产许可证复印件），以上证件原件及盖章复印件; 如投标标的物为进口品牌，则代理商必须提供生产厂家出具的针对本项目的授权委托书。  2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）三个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动（报名资质审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为报名不通过）。  3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求：1、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院人体成分分析仪参数**

1、测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

2、测试部位：通过6个不同的频率（1 KHz ，5 KHz ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量

3、检测报告类型：营养评估报告、人体水分检测报告

4、主要测量输出参数：身体水份总量；细胞内水分；细胞外水分；无机盐；蛋白质含量；身体脂肪含量；内脏脂肪；节段浮肿；节段电阻抗值；肥胖度；身体细胞量；骨矿物质含量；基础代谢率；节段脂肪，相位角，骨骼肌指数等

5、测量姿势多样，同时可适用于卧床病人以及不便站立病人的检测

6、移动性和便携性： 配备移动台车和便携包，便于病房查房和外出会诊使用

7、配置品牌打印机1台，测试完成后即时打印报告结果